ICS：01.140.30

Z 16

黑龙江省地方标准

DB□□

DB□□/T □□□□—□□□□

水质 游离氯和总氯的测定

电化学法

（送审稿）

主要起草单位：黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心

联 系 人：白昕

联系电话：13936092725

电子邮箱：xinbai2002@163.com

□□□□-□□-□□ 发布

□□□□-□□-□□ 实施

黑龙江省市场监督管理局

发布

目    次

前  言	II

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原理	2

5 试验条件	3

6 试剂或材料	3

7 仪器和设备	3

8 样品	4

9 试验步骤	4

10 试验数据处理	4

11 精密度与测量不确定度	5

12 质量保证与控制	5

13 注意事项	5

附录A （资料性附录） 方法的精密度及准确度	7

附录B （资料性附录） 二氧化氯的吹	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由黑龙江省生态环境厅提出并归口。

本标准起草单位：黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心、英国百灵达有限公司。

本标准验证单位：黑龙江省生态环境监测中心，黑龙江省肇源生态环境监测中心，黑龙江省三江生态环境监测中心，黑龙江省齐齐哈尔生态环境监测中心，黑龙江省牡丹江生态环境监测中心，黑龙江省绥化生态环境监测中心。

本标准起草人:白昕、马倩、石野、陈莹 、王昊阳、张佳雨。

水质 游离氯和总氯的测定 电化学法

- 适用范围

本标准规定了利用电化学原理测定水中游离氯和总氯的方法。
    本标准适用于地表水、工业废水、医疗废水、生活污水、中水和污水再生的景观用水中游离氯和总氯的测定。

本标准的方法检出限为游离氯和总氯：0.02 mg/L（以Cl2计），测定下限为游离氯和总氯：0.08 mg/L（以Cl2计）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5750.11    生活饮用水标准检验方法 二氧化氯

HJ 585     水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法

HJ 586     水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 游离氯 free chlorine

指以次氯酸、次氯酸根离子和溶解态的单质氯形式存在的氯。

- 3.2 化合氯 combined chlorine

指以氯胺和有机氯胺形式存在的氯。

- 3.3 总氯 total chlorine

指以游离氯或化合氯，或两者共存形式存在的氯。

- 3.4 氯胺 chloramines

指氨的一、二或三个氢原子被氯原子取代的产物（即一氯胺、二氯胺和三氯化氮），以及有机氮化合物的氯化产物。

游离氯和总氯的组成见表1。

表1 名词及其组成

| 名词 |  | 组成 |
| --- | --- | --- |
| 游离氯 （游离余氯） | 活性游离氯 | 单质氯、次氯酸 |
|  | 潜在游离氯 | 次氯酸盐 |
| 总氯（总余氯） |  | 单质氯、次氯酸、次氯酸盐、氯胺 |

- 原理

工作电极组包含两根工作电极，分别用于游离氯和总氯的检测。游离氯电极涂有四甲基联苯胺，在施加固定电压后，游离氯在工作电极表面发生还原反应，获得电子并产生电流；总氯工作电极上涂有碘化钾，促使化合氯同样加入还原反应，获得电子并产生电流。

测定时，使用由工作电极、对电极和参比电极组成的工作电极组，工作电极组示意图如图1所示。

图1. 含工作电极、对电极和参比电极的工作电极组示意图

将工作电极组插入待测水样中，通过稳压器向工作电极施加固定工作电压，并实时记录由此产生的电流-通电时间关系。产生的电流强度与水样中的余氯浓度成比例，符合公式（1）：

………………………………………………(1)

式中：

C0 —— 待测样品中的氯浓度，mg/L(以Cl2计)；

it  —— 极限电流强度，A；

t  —— 通电时间，s；

n  —— 还原反应中转移的电子数；

F  —— 法拉第常数，96485 C/mol；

D0 —— 工作电极表面积，cm2；

K —— 与化学反应速率常数有关的内置浓度转换系数；

π —— 圆周率，为一常数。

- 试验条件

- 5.1 二氧化氯

二氧化氯会在工作电极表面发生与氯类似的还原反应，对氯检测产生干扰。

二氧化氯本身具有较强挥发性，可通过向水中空气吹脱5分钟去除，具体吹脱方式见附录B。也可通过测定二氧化氯浓度进行校正，参见GB/T 5750.11中二氧化氯的测定方法。

- 5.2 pH

水样检测时可接受pH范围为4-9，pH过高或过低均会对检测造成影响。

- 试剂或材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂。

  - 实验用水：为不含氯和还原性物质的去离子水或二次蒸馏水，实验用水需通过检验方可使用。检验方法可参照HJ 585或HJ 586。

  - 次氯酸钠溶液：c（Cl2）≈ 1000mg/L

由次氯酸钠浓溶液（商品名，安替福民）稀释而成。

  - 氢氧化钠溶液：c（NaOH）=2.0 mol/L

- 称取80.0 g氢氧化钠（分析纯），溶解于500 ml水（6.1）中，待溶液冷却后移入1000 ml容量瓶，加水（6.1）至标线，混匀。

  - 工作电极组

- 包含游离氯工作电极、总氯工作电极、参比电极和对电极。

- 仪器和设备

- 7.1 便携式电化学氯分析仪

- 7.1.1 组成

便携式电化学法分析仪（以下简称“仪器”）。一般包括：分析仪、供电装置、样品测量杯、数据传输线等。

- 7.1.2 性能要求

仪器应满足以下要求：

a）工作环境：环境温度：0 - 50℃，环境湿度：≤90%；

b）准确性性能：

游离氯：≤±0.05 mg/L， 10±0.05 mg/L（20℃）；≤±2 mg/L，20±2 mg/L（10℃）

总氯：≤±0.5 mg/L，10±0.5 mg/L（20℃），≤±10 mg/L， 200±10 mg/L（10℃）

- 7.2 校准设备

可提供标准电流信号的标准工作电极组，电流值对应由HJ 585确定浓度的余氯值。或采用已知浓度的标准溶液（6.2），配成浓度梯度序列，首先经由HJ585或HJ586进行浓度标定，再采用标定值对仪器进行校准。

- 样品

- 8.1 样品要求

用于检测的样品对浊度和色度没有特殊要求，采集的样品在进行检测前无需进行过滤或稀释处理，可直接检测。

样品温度应处于2-35℃之间。

- 8.2 样品采集

游离氯和总氯不稳定，样品应尽量现场测定。如样品不能现场测定，则需预先加入采样体积1%的NaOH溶液（6.2）到棕色玻璃瓶中，采集水样使其充满采样瓶，立即密封，避免水样接触空气。若样品呈酸性，应加大NaOH溶液的加入量，确保水样pH>12。

- 8.3 样品保存

水样用冷藏箱运送，4℃、避光条件下保存，5天内测定。

- 试验步骤

9.1 分析前，校准仪器。

9.2 测试空白样品，测定值应小于方法检出限。

- 9.2 将样品调至pH在4～9范围内，用待测水样润洗测量杯，再量取待测水样至刻度线。

- 9.3 正确连接工作电极组和测量仪，并在仪器上选择游离氯和总氯测量项目。

  - 将电极组插入待测水样，待稳定后读数。

  - 完成测定后，丢弃水样并清洗测量杯，关机断电，结束测定。

- 10 试验数据处理

10.1 游离氯和总氯浓度计算

游离氯和总氯浓度，由仪器显示屏直接读取实测结果(以Cl2计)。

- 10.2 化合氯浓度计算

化合氯浓度按公式（2）计算：

C3= C2 - C1………………………………………………(2)

式中：

C3—— 样品中的化合氯浓度，mg/L(以Cl2计)；

C1 —— 样品中的游离氯浓度，mg/L(以Cl2计)；

C2 —— 样品中的总氯浓度，mg/L(以Cl2计)。

  - 结果表示

测定结果小数位数和方法检出限保持一致，最多保留三位有效数字。

- 11 精密度与测量不确定度

- 11.1 方法精密度

- 六家实验室对加标量分别为0.50 mg/L和10.0 mg/L的空白加标样品进行精密度实验，目标物的实验室内相对标准偏差分别为：4.8%-13%，2.2%-9.0%；实验室间相对标准偏差分别为：15%-17%，8.9%-9.0%；重复性限范围分别为：0.10 mg/L-0.11 mg/L，1.19 mg/L-1.28 mg/L；再现性限范围分别为：0.23 mg/L-0.24 mg/L，2.65 mg/L-2.75 mg/L。

- 六家实验室对加标量为0.50 mg/L的地表水和自来水两种实际加标样品进行精密度实验，目标物的实验室内相对标准偏差分别为：3.6%-11%，3.5%-11%；实验室间相对标准偏差分别为：15%-16%，12%-15%；重复性限范围分别为：0.08 mg/L-0.09 mg/L，0.13 mg/L-0.18 mg/L；再现性限范围分别为：0.22 mg/L-0.23 mg/L，0.32 mg/L-0.33 mg/L。

- 数据见附录A。

- 11.2 方法准确度

- 六家实验室对加标量分别为0.50 mg/L和10.0 mg/L的空白加标样品进行准确度实验，加标回收率范围分别为：74.0%-120%，85.8%-112%。

- 六家实验室对加标量为0.50 mg/L的地表水和自来水两种实际加标样品进行准确度实验，地表水的加标回收率范围为72.3%-114%，自来水的加标回收率范围为75.0%-116%。

- 数据见附录A。

- 12 质量保证与控制

12.1 空白测定

本标准规定每批样品（少于20个样品/批）应至少测定一个实验室空白样品，目标物浓度应小于方法检出限。

12.2 校准

每批样品测定前用已知浓度的标准样品进行校准，结果符合仪器性能要求。

12.3 平行样测定

每批样品至少应测定10%的平行双样，每批少于20个样品时，应至少测定一组平行双样。两次平行测定结果相对偏差小于等于30%。

- 13 注意事项

13.1 仪器使用前，应检查电极连接插槽内没有水或污渍，并确保电池电量不低于满电量的10%。

13.2 若待测水样经过NaOH固化，则在检测前需先调节pH至4-9。

13.3 测量完毕后应立即丢弃水样，不可留于仪器内。

13.4 仪器不使用时，应断开与工作电极的连接，并收入防护箱中置于干燥凉爽处存放。

____________________

- 附录A
（资料性附录）
方法的精密度及准确度

表A 方法空白样品和实际样品精密度及准确度汇总表

| - 目标物 |  | - 加标 - 浓度（mg/L） | - 实际 - 含量（mg/L） | - 测试 - 含量（mg/L） | - 实验室 - 内RSD - （%） | - 实验室间RSD（%） | 重复 性限（mg/L） | 再现 性限（mg/L） | - 回收率均值 - （%） | 加标回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白样品 | 游离氯 | 0.50 | ND | 0.47 | 4.8～13 | 17 | 0.10 | 0.24 | 93.9 | 93.9± 31 |
|  |  | 10.0 | ND | 9.71 | 2.2～8.5 | 8.9 | 1.19 | 2.65 | 97.1 | 97.1± 17 |
|  | 总氯 | 0.50 | ND | 0.49 | 4.9～12 | 15 | 0.11 | 0.23 | 98.7 | 98.7± 30 |
|  |  | 10.0 | ND | 10.0 | 2.4～9.0 | 9.0 | 1.28 | 2.75 | 99.7 | 99.7± 18 |
| 地表水 | 游离氯 | 0.50 | ND | 0.46 | 5.3～11 | 16 | 0.09 | 0.23 | 92.4 | 92.4± 30 |
|  | 总氯 | 0.50 | ND | 0.49 | 3.6～11 | 15 | 0.08 | 0.22 | 98.3 | 98.3± 29 |
| 自来水 | 游离氯 | 0.50 | 0.25 | 0.70 | 4.2～10 | 15 | 0.13 | 0.33 | 90.2 | 90.2± 26 |
|  | 总氯 | 0.50 | 0.31 | 0.80 | 3.5～11 | 12 | 0.18 | 0.32 | 97.3 | 97.3± 24 |

- 附录B
（资料性附录）
二氧化氯的吹

B.1 吹脱装置

可采用商品化的空气吹脱装置进行吹脱处理，装置示意图如图2所示：

吹气杯底座，内嵌布气板产生大量微气泡

吹气杯，内置待测水样，通过微气泡将二氧化氯吹出

恒流气泵，提供恒定流量空气

图2. 商品化空气吹脱装置示意图

游离氯工作电极

游离氯工作电极

布气板可采用多孔高密度聚乙烯材质，平均孔径为25-35μm、孔隙率25%左右。布气板与恒流气泵相连，气泵以2.5L/min流速将空气泵入。空气经过布气板后被分散成大量微气泡并进入吹气杯中，微气泡可有效提高吹脱效率，促使二氧化氯气体从水样中吹出。

其它类型具有等效吹气、曝气功能的吹脱装置均可采用。

B.2 吹脱方式

将吹脱装置连接好。量取50mL待测水样并倒入吹气杯中，调整气泵流量后开始吹气。当二氧化氯浓度低于1mg/L时，可将吹气时间控制在1min。当二氧化氯浓度较高时，可适当延长吹气时间至5min。