JJF（黑）

黑龙江省地方计量技术规范

JJF（黑）XX-2020

实验室用水泥恒温水养护箱校准规范

Laboratory Calibration Specification for Cements Thermostatic

Water Curing box

20XX-XX-XX 发布                       20XX-XX-XX 实施

黑龙江省市场监督管理局 发 布

黑龙江省市场监督管理局 发 布

JJF（黑）XXX—2019

JJF（黑）XX-2020

实验室用水泥恒温水养护箱校准规范

Laboratory Calibration Specification for Cements

Thermostatic Water Curing box

归  口 单 位：黑龙江省市场监督管理局

主要起草单位：齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心

本规范由齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引  言………………………………………………………………………………………（Ⅱ）  1  范围………………………………………………………………………………………（1）  2  引用文件…………………………………………………………………………………（1）  3  术语………………………………………………………………………………………（1）3.1  工作空间………………………………………………………………………………（1）3.2  稳定状态 ………………………………………………………………………………（1）3.3  温度均匀度 ……………………………………………………………………………（1）3.4  温度波动度 ……………………………………………………………………………（1）3.5  温度偏差  ……………………………………………………………………………（1）4  概述………………………………………………………………………………………（1）  5  计量特性…………………………………………………………………………………（2）5.1  外观……………………………………………………………………………………（2）5.2  养护箱的计量参数……………………………………………………………………（2）6  校准条件…………………………………………………………………………………（2）6.1  环境条件………………………………………………………………………………（2）6.2  负载条件………………………………………………………………………………（2）6.3  测量标准………………………………………………………………………………（2）7  校准项目和校准方法……………………………………………………………………（2）7.1  校准项目………………………………………………………………………………（3）7.2  校准方法………………………………………………………………………………（3）7.3  数据处理………………………………………………………………………………（3）  8  校准结果表达……………………………………………………………………………（5）9  复校时间间隔……………………………………………………………………………（5）附录A  实验室用水泥恒温水养护箱温度偏差测量结果的不确定度评定示例 ………（6）附录B  实验室用水泥恒温水养护箱校准记录参考格式………………………………（9）附录C  实验室用水泥恒温水养护箱校准证书内页参考格式 ………………………（10）

# 引  言

JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制定工作的基础性系列计量技术法规。

本规范系首次制定。

实验室用水泥恒温水养护箱校准规范

- 1  范围

本规范适用于温度范围（20±1）℃实验室用水泥恒温水养护箱（以下简称养护箱）计量性能的校准。

- 2  引用文件

JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范

GB/T17671-1999 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修订单）适用于本规范。

- 3  术语

3.1  工作空间  working space

养护箱中能将规定的温度性能保持在规定偏差范围内的那部分空间。

3.2  稳定状态  steady state

养护箱工作空间内任意点的温度变化量达到设备本身性能指标要求时的状态。

3.3  温度均匀度   temperature uniformity

养护箱稳定状态下，工作空间在某一瞬时任意两点温度之间的最大差值。

3.4  温度波动度  temperature fluctuation

养护箱稳定状态下，规定的时间间隔内，工作空间任意一点温度随时间的变化量。

3.5  温度偏差  temperature deviation

养护箱稳定状态下，工作空间各测量点在规定时间内实测最高温度和最低温度与设定温度的上下偏差。温度偏差包含温度上偏差和温度下偏差。

- 4  概述

养护箱是一种实验室常用的砼试件养护设备，箱体外壳为冷板，内箱体为不锈钢板，保温层为聚氨酯整体发泡，用数字式控温仪控制冷却系统和加热系统。养护箱广泛应用于工程单位、建筑行业以及科研院校对水泥制品等试件的标准加速养护。

- 5  计量特性

- 5.1  外观

5.1.1  养护箱铭牌上应有产品名称、规格型号、出厂编号、制造厂名称、供电电源、额定功率、控温范围、控温准确度等。

5.1.2  养护箱外观应完好，结构应完整，附件、备件应齐全，各开关、按钮、旋钮等灵活可靠，控温系统显示正常。

5.2  养护箱的计量参数。见表1。

表1   养护箱的计量性能要求

| 序号 | 校准项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度均匀度 | ≤1℃ |
| 2 | 温度波动度 | ±0.5 ℃ |
| 3 | 温度偏差 | ≤1℃ |

- 注：以上计量特性要求仅供参考，不作为判定依据。

- 6  校准条件

6.1  环境条件

温度：15℃～35℃；

湿度：不大于85％RH；

其他条件：养护箱周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源影响。实际工作中，环境条件还应满足测量标准器正常使用的其他要求。

6.2  负载条件

一般在空载条件下校准，根据实际需要也可以在负载条件下进行，但应说明负载的情况。

6.3  测量标准

测量范围：（10～30）℃；

分辨力：不低于0.01℃；

温度测量标准一般由温度传感器和多通道显示仪表或多路温度测量装置构成，通道传感器数量应能满足校准工作需求，也可以使用满足要求的其它测量设备。温度测量标准的扩展不确定度应优于0.15 ℃。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

养护箱的外观、温度均匀度、温度波动度及温度偏差。

7.2  校准方法

7.2.1  外观

用目测的方法进行检查，其结果应符合5.1的规定。

7.2.2  温度校准点的选择

将养护箱加热温度设定在温度校准点，温度校准点一般选择9个测温点。传感器应布置在设备工作空间的三个不同层面上，称上、中、下三层，中层为通过工作空间几何中心的平行于底面的校准工作面，各布点位置与设备内壁的距离为各边长的1/10，测温点的布置如图1所示。可根据实际需求增加或减少测量点数并图示说明。

|  | 上层 |  |  |  |  | 中层 |  |  |  |  | 下层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | B |  |  |  |  |  |  |  | E |  | F |
|  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |
| D |  | C |  |  |  |  |  |  |  | H |  | G |

图1 测温点布置图

7.2.3 温度的校准

按照7.2.2规定布放温度传感器，将养护箱设定到校准温度。开启运行并达到稳定状态后开始记录各测温点温度，记录时间间隔为2min，30min内共记录16组数据，或根据养护箱运行状况和实际校准需求确定时间间隔和数据记录次数，并在原始记录和校准证书中进行说明。

温度稳定时间以说明书为依据，也可温度达到设定值30min后开始记录，如果温度达到设定值30min后仍未稳定可按实际情况延长30min。如果在规定的稳定时间之前能够确定养护箱温度已经达到稳定状态，也可以提前记录。

7.3  数据处理

7.3.1  温度均匀度

养护箱在稳定状态下，工作空间各测温点30min内（每2min测试一次）每次测量中实测最高温度与最低温度之差的算术平均值，即：

Δtu=i=1n(timax−timin)n                （1）

式（1）中：

Δtu —— 温度均匀度，℃；

timax——各测量点在第i次测得的最高温度，℃；

timin——各测量点在第i次测得的最低温度，℃；

n  ——测量次数。

7.3.2  温度波动度

养护箱在稳定状态下，工作空间各测温点30min（每2min测量一次）实测最高温度与最低温度之差的一半，冠以“±”号，取全部测量点中变化量的最大值作为温度波动度校准结果，即；

Δtf=±max[(tjmax−tjmin)2]        （2）

式（2）中：

Δtf——温度波动度，℃；

tjmax——测量点j 在n次测量中的最高温度，℃；

tjmin——测量点j 在n次测量中的最低温度，℃。

7.3.3  温度偏差

Δtmax=tmax−ts                       （3）

Δtmin=tmin−ts                       （4）

式（3）、（4）中：

Δtalignlmax——温度上偏差，℃；

Δtmin——温度下偏差，℃；

tmax——各测量点规定时间内测量的最高温度，℃；

tmin——各测量点规定时间内测量的最低温度，℃；

ts——设备设定温度，℃。

8  校准结果表达

养护箱经校准后出具校准证书，校准证书应至少包含以下信息：

- 标题，如“校准证书”；

- 实验室的名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校准对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

n) 校准人和核验人的签名；

o) 校准结果仅对被校对象有效性的声明；

p)未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

9  复校时间间隔

养护箱复校时间间隔可根据实际使用情况自主决定，建议间隔不超过1年。在使用过程中经过修理、更换重要器件等情况一般需要重新校准。

- 附录A

实验室用水泥恒温水养护箱温度偏差测量结果的不确定度评定示例

A.1 被校对象

养护箱，温度设定分辨力：0.1℃，温度校准点：20℃。

A.2 测量标准

测量标准采用温湿度场巡检仪，测量范围：（0~300）℃；分辨力为0.01℃；测量结果不确定度为0.13℃。

A.3测量方法

传感器应布置在设备工作空间的三个不同层面上，称上、中、下三层，中层为通过工作空间几何中心的平行于底面的校准工作面，各布点位置与设备内壁的距离为各边长的1/10。将养护箱设定到校准温度。开启运行并达到稳定状态后开始记录各测温点温度，记录时间间隔为2min，30min内共记录16组数据，或根据养护箱运行状况和用户校准需求确定时间间隔和数据记录次数，并在原始记录和校准证书中进行说明。

计算各温度测试点30min内测量的最高温度与设定温度的差值，即为温度上偏差；计算各温度测试点30min内测量的最低温度与设定温度的差值，即为温度下偏差；

A.4 测量模型

温度上偏差公式

Δtmax=tmax−ts

式中：Δtalignlmax——温度上偏差，℃；

Δtalignlmax——各测量点规定时间内测量的最高温度，℃；

ts——设备设定温度，℃。

不确定度来源：养护箱测量重复性引入的标准不确定度分量，标准器分辨力引入的标准不确定度分量，标准器修正值引入的标准不确定度分量，标准器稳定性引入的标准不确定度分量。

由于温度上偏差和温度下偏差不确定度来源和数值相同，因此仅以温度上偏差为例进行不确定评定。

A.5 标准不确定度分量

A.5.1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1

在20℃校准点重复测量16次，得到如下测量列：20.04℃、20.29℃、20.38℃、20.47℃、20.58℃、20.69℃、20.79℃、20.98℃、20.87℃、20.75℃、20.61℃、20.52℃、20.31℃、20.19℃、20.06℃、20.05℃

用标准偏差s计算得到

s=j=1nxj−x2n−1=0.3℃

则u1=0.3℃

A.5.2 标准器分辨力引入的标准不确定度分量u2

标准器分辨力为0.01℃，不确定度区间半宽0.005，服从均匀分布，则标准器分辨力引入的标准不确定度分量：

u2=0.005℃3≈0.00℃

A.5.3 标准器修正值引入的标准不确定度分量u3

标准器修正值的不确定度U=0.12℃，k=2,则标准器修正值引入的标准不确定度分量：

u3=U/k=0.12℃/2=0.06℃

A.5.4 标准器稳定性引入的标准不确定度分量u4

标准器相邻两次校准温度修正值最大变化0.10℃，按均匀分布，由此引入的不确定度分量：

u4=0.10℃3=0.06℃

A.6 合成标准不确定度

温度上偏差校准合成标准不确定度uc计算

由于u1、u2、u3、u4相互独立，则合成标准不确定度uc按下式计算：

uc=u12+u22+u32+u42=0.3℃

A.7 扩展不确定度

取包含因子k=2，温度上偏差校准不确定度为：U=k×uc=0.6℃

A.8不确定度报告

温度偏差为：Δtalignlmax=0.98℃，其扩展不确定度为：U=0.6℃， k =2。

附录B

实验室用水泥恒温水养护箱校准记录参考格式

| 委托单位 |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 型号/规格 |  |  | 证书编号 |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |
| 标准器名称 | 型号/规格 | 证书编号 |  | 不确定度/准确度 |  |  | 有效期至 |
| 校准依据 |  |  |  |  |  | 环境温度： ℃ |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  | 环境湿度： %RH |  |

温度参数校准记录

外观：                                                 设定温度：      ℃

| 次数 | 实测温度值（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  | B |  | C |  |  | D | O | E |  |  | F |  | G |  |  | H |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 均匀度 |  |  |  |  | 波动度 |  |  |  |  | 上偏差 |  |  |  |  | 下偏差 |  |  |  |  |
| 均匀度不确定度 |  |  |  |  |  |  | 波动度不确定度 |  |  |  |  |  | 偏差不确定度 |  |  |  |  |  |  |

校准员：              核验员：            校准日期：     年    月    日

附录C

- 实验室用水泥恒温水养护箱校准证书内页参考格式

- 校准证书编号：

- 校准依据：

标准器名称、型号或规格、证书编号、不确定度或准确度、有效期：

- 校准地点及环境条件：

校准结果： - 外观： - 温度均匀度： - 温度波动度： - 温度上偏差： - 温度下偏差： 上层; 中层; 下层. A; B; E; F. O. D; C; H; G. - 测温点布置图

温度均匀度的扩展不确定度： 温度波动度的扩展不确定度： 温度偏差的扩展不确定度：

备注：