ICS 29.050

Q 51

DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/ XXXXX—XXXX

鳞片石墨及其制品石墨化度测定方法

Method for determination of graphitization degree of natural graphite and its products

单位：黑龙江省牡丹江农垦湠奥石墨烯深加工有限公司 国家石墨产品质量监督检验中心（黑龙江） 联系人：吕国良 联系电话：13946847237 邮箱：13946847237@163.com 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（本稿完成日期：）

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

黑龙江省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

引    言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　方法原理	1

5　仪器	1

6　内标物	2

7　试样制备	2

8　分析条件	2

9　分析步骤	2

10　分析结果的表述	2

11　精密度	3

前  言

本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些部分可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由黑龙江省工业和信息化厅提出。

本标准由黑龙江石墨产品标准技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：黑龙江省牡丹江农垦湠奥石墨烯深加工有限公司、国家石墨产品质量监督检验中心（黑龙江）、

本标准主要起草人：吕国良、韩玉凤、陈瑞、陈庚、李雷、孟蝶、刘玉华、高成伟、刘洋、张雷

崔广宏、刘壮、韩慧颖、黄蕾、齐佳钰

本标准首次发布。

引  言

石墨化度对材料的使用性能有很大的影响，必须使石墨化度达到一定值，才能保证材料具有最佳的使用性能。石墨化是重要的产品控制手段和调整制造工艺参数的依据，因此石墨化度的测试是十分必要且不可缺少的。 目前，国内所用用于测定石墨化度的标准和文献均为人造石墨石墨化度测定方法比如JB/T4220-2011《人造石墨点阵参数的测定方法》。对于鳞片石墨石墨化度测定尚未有标准。本标准可用于鳞片石墨石墨化度的测定，填补了鳞片石墨石墨化度的检测方法的空白。为鳞片石墨纯度鉴定提供技术保障。

鳞片石墨及其制品石墨化度测定方法

重要提示：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 范围

- 本标准规定了鳞片石墨及其制品石墨化度（g值）的测定方法。

- 本标准适用于鳞片石墨及其制品中石墨化度的测定。测定范围：10.0%＜g＜100.0%。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本标准。

- 石墨化度

- 是碳网层面有序排列的几率，石墨化度用g表示，g数值用百分数表示（%）。

- 方法原理

- 鳞片石墨及制品的晶体结构参数晶面间距d(002)是评价石墨化度的重要指标，本标准通过对添加内标物的鳞片石墨及制品样品X射线衍射图的分析处理，精确检测其晶面间距d(002)，经公式计算得到石墨化度G值。

- 仪器

  - X射线粉末衍射仪：测角仪在20°～30°（2θ）的准确度优于±0.01°（2θ），能以≤0.1°/s

的速度进行扫描。

  - 试样板：能够装入研磨好的试样。

  - 标准筛：金属丝编制网试验筛（φ200×50-0.075、0.045）。

  - 干燥箱：室温～200 ℃，±5 ℃可控。

  - 分析天平：精度0.1 mg。

  - 玛瑙研钵：体表光滑，无明显划痕。

  - 干燥器：内装干燥剂。

- 内标物

单晶硅粉（光谱纯）。用玛瑙研钵（5.6）进行研磨全部通过325目（45μm）标准筛（5.3）的硅粉作为X射线衍射的内标物质。

- 试样制备

  - 天然鳞片石墨及制品用玛瑙研钵（5.6）研成粉末，并全部通过200目（5.3）标准筛，作为测试样品。放入干燥箱（5.4）中在110 ℃±5 ℃烘干2 h，贮存于干燥器(5.7)中备用。

  - 称取（7.1）制备好的样品和内标物硅粉（6）按照质量1:0.6比例称取，将称取的样品用玛瑙研钵（5.6）中混合均匀，作为衍射试样。

  - 试样成型按下述方法进行，将通框试样板（亦可用凹框试样板）放在平板玻璃上，把混匀后的试样粉末填入孔内，再用玻璃板刮平压实，然后去掉上面的玻璃板，来回轻轻移动并拿起试样板，制成平板试样。或将试样装入凹槽中，再用玻璃板刮平压实，然后去掉上面的玻璃板，保证衍射试样和试样板水平且表面光滑。

- 分析条件

  - X射线采用CuKα辐射。

  - X射线管工作电压40kV，工作电流40 mA。

  - 发散狭缝为1/6°,散射狭缝1/6°，接收狭缝0.1 mm。

  - 衍射角2θ的扫描范围为20°～30°。

  - 扫描速度为（1/4）°/min。

  - 扫描步长0.1°/s。

- 分析步骤

  - 按照X射线衍射仪使用说明书对X射线光管进行老化。

  - 老化后先升电压，后升电流。电压和电流以10 kV、10 mA速度增加。

  - 按照试验条件（8）编制X射线衍射程序。

  - 将（7.3）制好的试样放到样品台上。

  - 启动X射线衍射仪对待测试样进行测定。

  - 每个试样重复衍射3次。

  - 按照仪器软件操作步骤对衍射峰扣背景、寻峰、峰形拟合。

  - 记录待测样品衍射峰2θ角和内标物衍射峰2θ角数值。

- 分析结果的表述

  - 按公式（1）计算晶面间距d(002)，计算结果精确到小数点后四位。

d(002)=λ2sinθ	(1)

式中：

λ——X射线波长，单位纳米（nm）；

θ——样品d(002)对应衍射峰顶点的经修正的衍射角，单位为度（°）。

  - 按公式（2）计算θ：

θ=12(28.4400−2θSi)+122θg	(2)

式中：

28.4400 ——内标物Si理论衍射角2θd(002)，单位为度（°）；

2θSi   ——内标物Si实际衍射角2θd(002)，单位为度（°）；

2θg    ——被测样品实际衍射角2θd(002)，单位为度（°）。

  - 按公式（3）计算石墨化度（g）值，数值以%表示，计算结修约到小数点后一位。

g=0.3440−d(002)0.3440−0.3354×100	(3)

式中：

d(002) ——待测样品晶面间距，单位为纳米（nm）；

0.3440和0.3354为完全未石墨化和全石墨化晶面间距离，单位为纳米（nm）。

  - 按公式（1）～（3）分别计算三次衍射的g值，取其算术平均值为最终检测结果。检测结果精确到小数点后一位。

- 精密度

  - 重复性

重复性条件下，获得的两次独立检测结果差值不大于1.0%。

  - 再现性

再现性条件下，获得的两次独立检测结果差值不大于1.0%。

_________________________________