黑龙江省地方计量技术规范

JJF（黑）XX-2023

实验室数字式冰箱温度计校准规范

Calibration Specification for

Laboratory Digital Refrigerator Thermometers

（公示稿）

2023-XX-XX 发布                            2023-XX-XX实施

黑龙江省市场监督管理局发布

实验室数字式冰箱温度计校准规范

Calibration Specification for

Laboratory Digital Refrigerator  Thermometers

JJF（黑）XX-2023

归口单位：黑龙江省市场监督管理局

主要起草单位：伊春市检验检测中心

本规范委托伊春市检验检测中心负责解释

本规范主要起草人：

刘宝文 （伊春市检验检测中心）

郭长江 （伊春市检验检测中心）

刘风梅	（伊春市检验检测中心）

王  麒	（伊春市检验检测中心）

张  昕	（伊春市检验检测中心）

参加起草人：

赵博文	（伊春市检验检测中心）

于海南	（伊春市检验检测中心）

- 目   录

引言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  概述	（1）

4  计量特性	（1）

4.1  示值误差	（1）

5  校准条件	（2）

5.1  环境条件	（2）

5.2  测量标准及其他设备	（2）

6  校准项目和校准方法	（3）

6.1  校准项目	（3）

6.2  校准方法	（3）

7  校准结果表达	（4）

8  复校时间间隔	（4）

附录A  校准原始记录参考格式	（5）

附录B  校准证书内页参考格式	（6）

附录C  示值误差校准不确定度评定示例	（7）

# 引   言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

实验室数字式冰箱温度计校准规范

# 1  范围

本规范适用于温度范围在（–40～50）℃，传感器与表体固定连接的实验室数字式冰箱温度计的校准，其他类似的实验室冰箱温度计也可参照本规范进行校准。

# 2  引用文件

- 本规范引用了下列文件：

- JJF 1366-2012  温度数据采集仪校准规范

- JJF 1379-2012  热敏电阻测温仪校准规范

- GB/T 35145-2017  冷链温度记录仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  概述

实验室数字式冰箱温度计（以下简称温度计）主要是食品、药品及化工产品等领域的实验室，用于冰箱温度的显示和监测。

温度计主要由温度传感器、信号处理单元和显示单元组成，数据显示方式为表体直接显示。温度计工作原理是通过温度传感器将温度的变化转换为电信号，经数字化处理后显示被测的温度值。其原理框图如图1所示。

显示单元

温度传感器

信号处理单元

图1 温度计原理框图

# 4  计量特性

## 4.1  示值误差

4.1.1  直接以被测量值误差表示：

Δmax=±K                              （1）

式中：

Δmax——允许示值误差，℃；

K  ——温度计允许的误差值。

4.1.2  以与被测量值有关的量程和量化单位表示：

Δmax=±(a%×F.S+d)                       （2）

式中：

a   ——除量化误差之外的其他因素引起的综合最大测量误差系数，与准确度等级的数值相同；

F.S ——被测量的量程，℃；

d   ——分辨力，℃。

a可自下列数系中选取：0.1，0.2，0.5，1.0。

# 5  校准条件

## 5.1  环境条件

温度：（20±5）℃，湿度：≤85%RH。

## 5.2  测量标准及其他设备

- 测量标准及其他设备可从表1中选择。

- 表1  测量标准及其他设备

| 序号 | 仪器名称 | 测量范围 | 技术指标 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准铂电阻温度计 | （-40～100）℃ | 二等 | — |
| 2 | 电测设备 | — | 电阻档误差≤3×10-5分辨力不低于0.1mΩ | 用于测量标准铂电阻温度计的电阻值 |
| 3 | 恒温槽 | （-40～80）℃ | 均匀度：≤0.02℃ 波动度：≤0.04℃ | 提供恒定的温场 |
| 4 | 水三相点瓶 | — | — | 用于核查标准铂电阻温度计的Rtp值 |

# 6  校准项目和校准方法

## 6.1  校准项目

示值误差。

## 6.2  校准方法

校准前采用目测方式检查被校温度计应外观完好、显示正常、传感器接触良好，开关及按钮应能正常工作。

- 6.2.1  校准点的选择

- 温度计的校准点一般不应少于3个，应均匀分布且包括上限和下限温度点。带有负温区的温度计，校准点还应包括0℃点，也可根据用户需要选择校准点。

- 6.2.2  示值误差

- 将标准铂电阻温度计和被校温度计按规定插入恒温槽中，使被校温度计的传感器与标准铂电阻温度计尽可能靠近，并处于同一水平面。通常被校温度计插入到恒温槽足够的深度，以尽可能减少热损失，如制造商另有规定，则按照其规定执行。

- 当恒温槽恒定温度偏离校准点不超过0.2℃（以标准铂电阻温度计示值为准），待恒温槽温度稳定后，开始读数，其顺序为：

- 标准→被校1→被校2→⋯→被校n

↓

标准←被校1←被校2←⋯←被校n

分别读取标准铂电阻温度计和被校温度计的示值，取两次循环读数的平均值作为测量结果，计算示值误差。

6.2.3  示值误差计算

被校温度计的示值误差计算见公式（3）和公式（4）：

Δt=t−t1                                  （3）

式中：

Δt ——被校温度计的示值误差，℃；

t  ——被校温度计读数平均值，℃；

t1    ——标准铂电阻温度计测得的实际温度，℃。

t1=t2+(R1Rtp−W2)dWdt                               （4）

t2    ——名义温度，℃；

R1    ——温度t1时标准铂电阻温度计的电阻值，Ω；

Rtp    ——标准铂电阻温度计水三相点的电阻值，Ω；

W2    ——温度t2时标准铂电阻温度计的电阻比；

dWdt——温度t2时标准铂电阻温度计电阻比的变化率，℃−1。

# 7  校准结果表达

经校准后的温度计出具校准证书，校准证书的内页信息和格式见附录B。

# 8  复校时间间隔

复校时间可根据实际使用情况自主决定，建议最长复校时间间隔为1年。

# 附录A

校准原始记录参考格式

实验室数字式冰箱温度计校准原始记录

| 委托单位 |  |  |  | 委托方地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |
| 分度值 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 测量范围 |  |  |  | 准确度等级 |  |  |  |
| 温度 |  | ℃ |  | 湿度 |  | %RH |  |
| 标准器及其配套设备 |  |  |  | 标准器有效期 |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准 点/℃ | 标准铂电阻温度计 |  | 温度计 |  |  |  |  |
|  | 示值 /℃ | 平均值 /℃ | 示值 /℃ | 平均值 /℃ | 示值误差 /℃ |  | 扩展不确定度Ｕ/℃ |
| - 校准员： 核验员： 校准日期： |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录B

# 校准证书内页参考格式

- 实验室数字式冰箱温度计校准结果内页格式

- 校  准  结  果

| 校准所使用的主要标准器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度或最大允许误差 | 溯源证书编号 | 证书有效期至 | 溯源机构名称 |
| 校准的环境条件及地点： |  |  |  |  |  |
| 温度： ℃ 湿度： %RH |  |  |  |  |  |
| 其他： 地点： |  |  |  |  |  |
| 校准日期 年 月 日 证书编号： |  |  |  |  |  |

- 示值误差

| 校准温度/℃ | - 示值误差/℃ | - 扩展不确定度U℃ |
| --- | --- | --- |

以下空白

# 附录C

示值误差校准不确定度评定示例

C.1  概述

被校准温度计的测量范围为（-40～50）℃，分辨力为0.1℃。依据本校准规范中示值误差的校准方法，在-40℃校准点为例进行不确定度评定。

二等铂电阻温度计在-40℃时：Rtp=25.4636Ω，dWdt=0.0040385℃-1。恒温槽最大温差≤0.02℃。电测设备电阻档相对误差≤3×10-5。

C.2  测量模型

Δt=t−t1                          （C.1）

式中：

Δt——温度计的示值误差，℃；

t ——温度计读数平均值，℃；

ta ——标准铂电阻温度计测得的实际温度，℃。

由公式C.1可得灵敏系数为：

c1=∂Δt∂t=1

c2=∂Δt∂t1=−1

C.3  标准不确定度评定

C.3.1  输入量t引入的标准不确定度u(t)

输入量t的标准不确定度u(t)，其来源有温度计测量重复性、温度计读数分辨力。

C.3.1.1  温度计测量示值重复性引入的标准不确定度u1(t)

在重复条件下，温度计在-40℃进行10次测量，测量数据如下：

表C.1                       单位：℃

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数 | -40.1 | -40.3 | -40.2 | -40.1 | -40.2 | -40.2 | -40.1 | -40.1 | -40.1 | -40.3 |

s(t)=1n−1i=1n(xi−x)2=0.082℃

u1(t)=0.0824=0.041℃

C.3.1.2  温度计读数分辨力引入的标准不确定度u2(t)

温度计最小分辨力为0.1℃，区间半宽为0.05℃按均匀分布，则：

u2(t)=0.053=0.029℃

分辨力引入的不确定度和测量示值重复性引入的不确定度两者取大者，则输入量t的标准不确定度：

u(t)=u1(t)2=0.041℃

C.3.2  输入量t1引入的标准不确定度u(t1)

输入量t1的标准不确定度u(t1)其来源有二等标准铂电阻温度计、二等标准铂电阻温度计的稳定性、电测设备、恒温槽温场不均匀。

C.3.2.1  二等标准铂电阻温度计引入的标准不确定度u1(t1)

使用的二等标准铂电阻温度计的扩展不确定度为Ｕ=0.003℃，k=2则：

u1(t1)=0.0032=0.002℃

C.3.2.2  由标准铂电阻温度计的周期稳定性引入的标准不确定度u2(ta)

按二等标准铂电阻温度计检定规程的要求，允许变化量换算成温度值不超过0.01℃，按均匀分布则：

u2(t1)=0.0103=0.006℃

C.3.2.3  标准铂电阻温度计配套电测设备引入的标准不确定度u3(t1)

标准铂电阻温度计配套电测设备的误差≤3×10−5，-40℃校准点引入的电阻测量误差换算成温度为±0.006℃，区间半宽为0.006℃，按均匀分布处理，包含因子k=3，则：

u3(t1)=0.0063=0.004℃

C.3.2.4  恒温槽温场不均匀引入的标准不确定度u4(t1)

恒温槽最大温差为0.02℃，区间半宽为0.01，按均匀分布考虑，则：

u4(t1)=0.013=0.006℃

输入量u1(t1)、u2(t1)、u3(t1)、u4(t1)相互独立，则输入量t1标准不确定度：

u(t1)=u1(t1)2+u2(t1)a+u3(t1)2+u4(t1)2

=0.0022+0.0062+0.0042+0.0062=0.010℃

C.4  合成标准不确定度

C.4.1  标准不确定度汇总表

| 表C.2 标准不确定度分量 | 灵敏系数 | 不确定度来源 | 标准不确定度/℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| u(t) | c1=1 | 温度计 | 0.041 |
| u(t1) | c2=−1 | 二等标准铂电阻温度计及其他设备 | 0.010 |

C.4.2  合成不确定度

合成标准不确定度为：

uc=c1u(t)2+c2u(t1)2=0.0412+0.0102=0.043℃

C.5  扩展不确定度

取k=2则在-40℃时的扩展不确定度为：

U=uc×k =0.043℃×2=0.1℃。

JJF(黑)XX-2023