[image: image1.png]


JJF（黑）XXX—2020

[image: image50.png]



黑龙江省地方计量技术规范
JJF（黑）XXX—2024
[image: image51.png]eI T T e e e e ey

4
4
4
4
4
d

| S

08> 8T T 0> 8T 8T 8T 8 > 8




槽道式流量计校准规范
Calibration Specification for Spindle Flowmeter
（审定稿）
2024-XX-XX发布                                 2024-XX-XX实施

黑龙江省市场监督管理局 发 布
槽道式流量计校准规范
Calibration Specification
for Spindle Flowmeter

归 口 单 位：黑龙江省市场监督管理局
主要起草单位：方正县产品质量综合检验检测中心
本规范委托方正县产品质量综合检验检测中心负责解释

本规范主要起草人：

李佳明（方正县产品质量综合检验检测中心）
刘  畅（齐齐哈尔市检验检测中心）
李云星（方正县产品质量综合检验检测中心）
刘剑英（方正县产品质量综合检验检测中心）
王  杰（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）
吴  楠（通河县检验检测中心）
张  丽（方正县产品质量综合检验检测中心）
参加起草人：
赵旷宇（方正县产品质量综合检验检测中心）
齐晶辉（方正县产品质量综合检验检测中心）
李  明（依兰县市场监督管理检验检测中心）
目    录

引言
（Ⅱ）
1  范围
（1）
2  引用文件
（1）
3  术语
（1）

3.1  槽道式流量计
（1）
3.2  纺锤体  
（1）
3.3  环形槽道  
（1）
3.4  最大流量
（1）
3.5  最小流量
（1）
4  概述
（1）
5  计量特性
（2）
5.1  示值误差
（2）
5.2  重复性
（2）
6  校准条件 
（2）
6.1  环境条件 
（2）
6.2  测量标准及其他设备 
（2）
7  校准项目和校准方法
（3）
7.1  示值误差
（3）
7.2  重复性
（3）
8  校准结果表达
（4）
9  复校时间间隔
（4）
附录A  槽道式流量计校准记录格式（推荐性）
（5）
附录B  槽道式流量计校准证书内页格式（推荐性）
（6）
附录C  槽道式流量计测量示值误差的不确定度评定示例
（7）


引言
JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。
本规范为首次发布。
槽道式流量计校准规范

1  范围

本规范适用于槽道式流量计的校准。
2  引用文件

本规范引用了下列文件:
JJG 640—2016  差压式流量计
JJG 1029—2007  涡街流量计
JJF 1004  流量计量名词术语及定义
SY/T 7551—2019  用槽道式流量计测量天然气流量
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
3  术语

3.1  槽道式流量计  spindle flowmeter 
利用纺锤体，使流经流量计的流体调整为环形槽道流动，获得稳定的差压来测量流体流量的流量计。
3.2  纺锤体  spindle segment
一种头部为钝体、中部为圆柱体、尾部逐渐收缩为锥体的阻流元件。
3.3  环形槽道  annular channel
流量计表体和纺锤体圆柱段之间形成的环形段。
3.4  最大流量qmax   maximum flowrate
流量计满足计量性能要求的上限流量。
3.5  最小流量qmin  minimum flowrate
流量计满足计量性能要求的下限流量。
4  概述

   槽道式流量计（以下简称流量计）主要由表体、纺锤体、固定支撑片、引压管和温度安装附件等构成。其测量原理是通过测量纺锤体前部和中部形成的压力差与流量之间的函数关系来确定流量值。主要应用于管道输送的天然气等气体的流量测量。槽道式流量计结构示意图如图1所示。
[image: image52.wmf]n

d


图1  槽道式流量计结构示意图

 1—低压取压口；2—高压取压口；3—表体；4—温度测量；5—中心体节流件；6—前支撑片；7—后支撑片
5  计量特性

5.1  示值误差
    流量计最大允许误差一般不超过表1的规定。
表1最大允许误差
	准确度等级
	0.5
	1.0
	2.0
	3.0

	最大允许误差（%）
	±0.5
	±1.0
	±2.0
	±3.0


5.2  重复性
流量计的重复性一般不超过相应最大允许误差绝对值的1/3。
注：以上所有计量特性技术指标仅提供参考，不适用于合格性判定。
6  校准条件

6.1  环境条件

环境温度：（5～45）℃；

相对湿度：（35～95）%；

大气压力：（86～106）kPa。
6.2  测量标准及其他设备
测量标准及其他设备见表2。

表2  测量标准及其他设备
	序号
	名称
	技术要求

	1
	标准表法流量标准装置
	标准装置流量范围应与被校流量计流量范围相适应，其扩展不确定度不大于被校流量计最大允许误差绝对值的1/3。

	  注：校准介质应为单相稳定流体。


7  校准项目和校准方法

7.1  示值误差
根据流量计的口径选择相应的测量管道，流向和测量介质方向一致，然后把流量计的入口和出口分别与测量标准管段同轴密封连接，流量计应在最大流量的70%～100%范围内至少运行5min，待流体温度、压力、流量稳定后进行校准，校准点应包含qmax，0.4qmax，qmin。对于0.5级的流量计，可增加0.7qmax、0.25qmax两个校准点。
将测量标准流量调到规定的流量值，运行至流体状态稳定，记录测量标准和被校流量计的瞬时流量值。每个校准点重复测量不少于3次，取3次单次示值误差的平均值作为该校准点的示值误差。0.5级流量计每个校准点重复测量不少于6次。按公式（1）计算单次示值误差：

[image: image2.wmf]()

100%

()

ijsij

ij

sij

qq

E

q

-

=´

                       （1）
式中：
  
[image: image3.wmf]ij

E

——第
[image: image4.wmf]i

校准点第
[image: image5.wmf]j

次校准时被校流量计的单次示值误差，%；
  
[image: image6.wmf]ij

q

——第
[image: image7.wmf]i

校准点第
[image: image8.wmf]j

次校准时被校流量计的瞬时流量值， m3/h；

[image: image9.wmf]ij

s

q

)

（

——第
[image: image10.wmf]i

校准点第
[image: image11.wmf]j

次校准时标准装置的瞬时流量值，m3/h。
每个校准点的示值误差按公式(2)计算：

[image: image12.wmf]1

1

n

iij

j

EE

n

=

=

å

                            （2）
式中：
  
[image: image13.wmf]i

E

——第
[image: image14.wmf]i

校准点的示值误差，%；
  
[image: image15.wmf]n

——第
[image: image16.wmf]i

校准点校准次数。
7.2  重复性
流量计重复性，采用7.1测量数据按公式（3）计算。

[image: image17.wmf]n

ij

ij

i

r

d

E

E

E

min

max

)

(

)

(

)

(

-

=

                      （3）
式中：
 
[image: image18.wmf]i

r

E

)

(

 ——第i校准点的重复性，%；

[image: image19.wmf]max

()

ij

E

——第i校准点示值误差的最大值，%；

[image: image20.wmf]min

)

(

ij

E

——第i校准点示值误差的最小值，%；
        ——极差系数。
极差系数值见表3。
表3  极差系数表
	n
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1.13
	1.69
	2.06
	2.33
	2.53


8  校准结果表达

经校准后的槽道式流量计出具校准证书，给出校准结果以及校准不确定度。校准原始记录格式见附录A（推荐性），校准证书内页格式见附录B（推荐性）。
9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由槽道式流量计的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定，因此使用单位可根据实际使用情况决定复校时间间隔，建议复校时间间隔不超过1年。
附录A
槽道式流量计校准记录格式（推荐性）
	委托单位
	
	证书编号
	

	制 造 厂
	
	器具名称
	

	型号规格
	
	校准地点
	

	出厂编号
	
	温    度
	

	技术依据
	
	相对湿度
	

	准确度等级
	
	校准介质
	

	校准人员
	
	核验人员
	

	校准日期
	
	备    注
	

	校准使用的计量标准器

	标准器名称
	测量范围
	不确定度/准确度等级/
最大允许误差
	证书编号及有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	校准结果

	校准点（m3/h）
	流量计瞬时流量（m3/h）
	测量标准瞬时流量（m3/h）
	单次示值
误差（%）
	示值误差（%）
	重复性（%）
	示值误差的扩展不确定度Urel（k=2）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附录B
槽道式流量计校准证书内页格式（推荐性）
校准结果
1、校准介质：
2、示值误差和重复性：
	校准点（m3/h）
	示值误差（%）
	重复性（%）
	扩展不确定度Urel (k=2)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附录C
槽道式流量计测量示值误差的不确定度评定示例
C.1  概述
C.1.1  被校仪器：槽道式流量计。
C.1.2  测量标准：标准表法流量标准装置，扩展不确定度Urel=0.25 %，k =2。
C.1.3  环境条件：温度22 ℃，相对湿度50 ％。
C.1.4  测量方法：依据本规范中的规定。
C.2  测量模型

[image: image21.wmf]()

100%

()

ijsij

ij

sij

qq

E

q

-

=´


式中：

[image: image22.wmf]ij

E

  ——第
[image: image23.wmf]i

校准点第
[image: image24.wmf]j

次校准时被校流量计的单次示值误差，%；

[image: image25.wmf]ij

q

  ——第
[image: image26.wmf]i

校准点第
[image: image27.wmf]j

次校准时被校流量计的瞬时流量值， m3/h；

[image: image28.wmf]ij

s

q

)

（

——第
[image: image29.wmf]i

校准点第
[image: image30.wmf]j

次校准时标准装置的瞬时流量值，m3/h。
C.3  灵敏系数和不确定度传播率
对上式中各参量求偏导，得到灵敏系数如下：

由于

[image: image31.wmf]，

）

（

ij

ij

ij

q

q

E

c

s

1

1

=

¶

¶

=



[image: image32.wmf]ij

ij

ij

ij

q

q

q

E

c

2

s

s

2

）

（

）

（

-

=

¶

¶

=


根据上述测量模型，建立传播率

各输入量彼此独立不相关，由于
[image: image33.wmf]ij

q


[image: image34.wmf]»


[image: image35.wmf]ij

s

q

)

（

因此：            
[image: image36.wmf]222222222

c12s

()()()()()()()

ijijijrelijrelsijis

uEcuqcuquququEuE

=+=+=+


C.4  标准不确定度分量评定
C.4.1  测量重复性引入的标准不确定度
[image: image37.wmf])

(

i

E

u


在相同条件下，对流量计常用校准点（100 m3/h）进行6次重复性测量，示值误差数据列为：0.28％；0.32％；0.19％；0.15％；0.21％；0.08％。 
单次测量的实验标准差：

[image: image38.wmf]%

 

0869

.

0

1

（

1

2

=

=

å

=

n-

）

E

-

E

s

n

j

ij

ij

i


实际测量情况，在重复性条件下连续测量3次，以3次测量算术平均值为测量结果，则可得到相对标准不确定度为：


[image: image39.wmf]%

051

.

0

3

%

0869

.

0

3

)

(

=

=

=

i

i

s

E

u


C.4.2  由流量计分辨力引入的标准不确定度
流量计的分辨力为0.01 m3/h，由分辨力引入的标准不确定度远小于由测量重复性引入的标准不确定度，因此可忽略不计。
C.4.3  由测量标准引入的标准不确定度
[image: image40.wmf])

(

s

E

u


测量标准扩展不确定度为Urel=0.25%，k=2，因此标准不确定度为：

[image: image41.wmf])

(

s

E

u

=
[image: image42.wmf]2

%

25

.

0

=0.125%
C.5  不确定度分量汇总表
表C.1 不确定度分量汇总表
	不确定度来源
	灵敏系数


	不确定度分量
	
[image: image45.wmf]c

× u（%）

	测量重复性
[image: image46.wmf])

(

i

E

u


	1
	0.051%
	0.051

	标准装置
[image: image47.wmf])

(

s

E

u


	-1
	0.125%
	0.125


C.6  合成标准不确定度
合成标准不确定度为：

[image: image48.wmf]%

135

.

0

%

125

.

0

%

051

.

0

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

2

2

s

2

2

s

2

2

2

2

2

1

=

+

=

+

=

+

=

E

u

E

u

q

u

c

q

u

c

E

u

i

ij

ij

c


C.7  扩展不确定度的评定
取包含因子k = 2，则扩展不确定度为：

[image: image49.wmf]%

27

.

0

)

(

=

´

=

E

u

k

U

c






JJF（黑）XXX—2024





JJF（黑）xxx—2024










_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567921.unknown

_1234567925.unknown

_1234567929.unknown

_1234567931.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

